Infinite M200pro酶标仪使用注意事项

1. 实验室湿度60%以下（建议常开除湿机），环境清洁。

2. 开关机无先后顺序。UPS可以不关。

3. 电脑设置：电脑电源管理项，将所有的休眠等全部设置为“永远不，never”。

4. 孔板最好不使用可以拆卸的酶标条。原因：8或12连管容易掉落在抽屉内，导致光纤或皮带损坏。

5. 实验时孔板底务必保持干净，以免灰尘和液体落在底读检测器上面，影响实验效果。

6. 冬季室温最好在20℃以上，以免开机“314 error”，解决办法，1、开机状态下将防尘罩盖好，不让热量散失，保持1小时，重新启动仪器；2、空调温度开高，保持2小时，重启仪器。

7. 仪器开机时，不可手动推拉抽屉；如果孔板没放平导致卡板，第一时间切断电源，待风扇不转，将抽屉拉出，取下被卡孔板。

8. 实验完成后，如果不关机，请勿将抽屉留在仪器外面，灰尘会导致读数不准。

9. 实验结束后，务必取出孔板。

10. 半年或一年自动校准一次。方法：软件—operations—calibration—勾选 plate和 cuvette点击 calibrate now。校准时保证抽屉和CUV里面是空的，不放置任何东西。

11.不建议频繁开关机，影响氙灯寿命。