ABI—StepOnePlus荧光定量PCR仪使用注意事项

1、按照正确的开关机顺序操作，有助于延长仪器的使用寿命，减少仪器出故障的频率.开机顺序：先开电脑，待电脑完全启动后再开启定量PCR仪主机，等主机面板上的绿灯亮后即可打开定量PCR的收集软件，进行实验.关机顺序：确认实验已经结束后，首先关闭信号收集软件，然后关掉定量PCR仪主机的电源，最后关闭电脑。
2、应该定期备份实验数据，备份频率每周一次，用光盘刻录。同时也应该备份定量PCR仪的各种纯荧光光谱校正文件、背景文件和安装验证实验数据，这些文件所在的目录是C：/Appliedbiosystems/SDS Document。
3、良好的实验室环境有助于延长仪器的使用寿命，减少仪器出故障的频率。

电源：推荐配备合适的UPS或稳压器。
通风：仪器的通风应该没有阻挡。
温度：推荐实验室配备空调，温度应该控制在10-30°C之间。
湿度：20-80%。

空间：易于操作，安全。
4、怎样判断定量PCR仪的样本加热块是否被污染？怎样清除污染
一个办法是运行背景校正反应板，当一个或多个反应孔连续显示出不正常的高信号，则表明该孔可能被荧光污染物。另外一种办法是在不放任何物品到样本块上的前提下，执行ROI的校正，当某个孔的信号明显高出其他孔时，则表明该孔被污染。
清除样本加热块污染的步骤如下：用移液器吸取少量乙醇并滴入每个污染的反应孔中，吹打数次。将废液吸入废液杯中。重复以上步骤：乙醇三次，去离子水三次，确认反应孔中的残留液体蒸发完。