超低温冰箱使用注意事项

1、给超低温冰箱专配一个过流、漏电保护开关，且不能与其它设备共用同一个电源插座；

2、冰箱应放置在一个通风的位置，运行环境温度不应超过30℃。如果不能保证环境温度，当环境温度超过30℃时，把冰箱温度设定在-75℃左右；

3、从冰箱里取放物品时，请戴上防冻手套，以免冻伤；

4、勿用玻璃（及其它不耐低温材质）容器盛放需要冷冻的物品，以防容器涨裂；

5、冰箱内严禁放入具有挥发性、易燃、易爆等危险特性的物品；

6、冰箱的外表不能用水直接冲洗，这样容易导致冰箱漏电；

7、勿一次性放入10kg以上未被冷冻的物品，如果需要放入超过10kg物品时，必须分批逐次放入，当第一批物品的温度达到设定温度时才能放入下一批，每批总量不能超过10kg，放入的总量不能超过150kg，否则冰箱长时间超负荷运行，会对压缩机产生不利影响，甚至损坏压缩机；

8、冰箱显示的温度是内胆中间位置的温度，局部空间温度有可能相差 ±5℃，通常冰箱温度稳定后，上面温度稍高，下面温度稍低；

9、根据工作环境不同，一般每三个月清洁冷凝器翅片及过滤网一次，如果环境特别恶劣，应每月一次。清理时，可用硬质毛刷上下刷拭翅片，将缝隙中较大脏物除掉，或用压力空气（或氮气约0.5MPa）吹掉灰尘。

10、勿在箱体上打孔，以免钻破紧贴箱体外壁的制冷管路，如有极特殊情况，请先向厂方咨询。

11、如果冰箱长时间达不到设定温度，及时与厂方联系。未经同意，由非本厂维修人员进行维修的，厂方有权拒绝维修，由此造成的损失由使用方负责。

12、当温度低于设定值0.5℃时，机器停止进入保温状态，当温度高于设定值0.5℃时重新运行，运行期间温度会上浮1～3℃，属正常情况。

13、勿擅自修改温控除‘制冷温度’以外的其它参数（正常状态下已被锁定），以免造成系统异常。